КАМЕРА УФ-БАКТЕРИЦИДНАЯ

ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ

КБ-16-«Я-ФП»

(исполнения: КБ-16-«Я-ФП»-01, КБ-16-«Я-ФП»-02, КБ-16-«Я-ФП»-03).

Паспорт

(техническое описание, руководство по эксплуатации)

СИАШ 16.02.0.00 ПС

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

| 1.Введение……………………………………………………………………………………….. 2.Назначение…………………………………………………………………….………………. 3.Технические характеристики……………………………………………………….………… 4.Комплект поставки …………………………………………………………………………… 5.Устройство и принцип работы……………………………………………………………….. 6.Указание мер безопасности…………………………………………………………………... 7.Подготовка изделия к работе…………………………………………………………………. 8.Порядок работы ……………………………………………………………………………..... 9.Техническое обслуживание…………………………………………………………………... 10.Текущий ремонт……………………………………………………………………………… 11.Характерные неисправности и методы их устранения……………………………………. 12.Сведения о рекламациях …………………………………………………………………..... 13.Правила транспортирования и хранения …………………………………………………... 14.Гарантийные обязательства ………………………………………………………………… 15.Утилизация…………………………………………………………………………………… 16.Свидетельство о приемке …………………………………………………………………… 17.Свидетельство о консервации ……………………………………………………………… 18.Свидетельство об упаковке …………………………………………………………………. Приложения: Гарантийный талон №1…………………………………………………………………………. Гарантийный талон №2…………………………………………………………………………. Регистрационное удостоверение……………………………………………………………….. | 3 3 3 4 5 6 6 7 7 8 8 9 10 10 10 11 11 11 12 12 13 |
| --- | --- |

2

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Настоящий паспорт (ПС) является совмещенным документом с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации.

1.2. Паспорт предназначен для ознакомления с камерой УФ-бактерицидной для хранения стерильных медицинских инструментов  (далее по тексту – камера или камеры). Камера имеет три модификации исполнения:

- КБ-16-«Я-ФП»-01

- КБ-16-«Я-ФП»-02

- КБ-16-«Я-ФП»-03

Паспорт устанавливает правила  эксплуатации камер (использования, технического обслуживания, текущего ремонта, транспортировки и хранения).

2. НАЗНАЧЕНИЕ

2.1. Камера предназначена для хранения предварительно простерилизованных медицинских инструментов с целью предотвращения их вторичной контаминации микроорганизмами.

ВНИМАНИЕ! Камера не предназначена для стерилизации и дезинфекции инструментов!

2.2. Камера обеспечивает постоянную готовность к работе медицинских инструментов в процессе их длительного (до 7 суток) хранения.

2.3. Камеру размещают в операционных, перевязочных, смотровых, стоматологических кабинетах и других помещениях, где требуется работа со стерильными медицинскими инструментами.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Камера работает от сети переменного тока напряжения (220+/-22) В, частотой 50 Гц.

3.2. Мощность, потребляемая камерой от сети переменного тока, указана в таблице №1

Таблица №1

| Исполнение камеры | Потребляемая мощность, Вт. |
| --- | --- |
| КБ-16-«Я-ФП»-01 | 40 |
| КБ-16-«Я-ФП»-02 | 20 |
| КБ-16-«Я-ФП»-03 | 20 |

3.3. Облученность от источника УФ-излучения до наиболее удаленной точки внутри камеры на длине волны 264 нм не менее 1,0 Вт/м.

3.4. Время непрерывной работы камеры не более 168 часов.

3.5. Время выхода камеры на рабочий режим не должно превышать 10 мин.

3.6. Усилие, прилагаемое к ручке, необходимое для открывания крышки камеры не более

20 Н.

3.7. Камера имеет металлическую решетку для размещения инструмента, выдерживающую равномерно распределенную нагрузку, указанную в таблице №2.

Таблица №2

| Исполнение камеры | Максимальная нагрузка, Н. |
| --- | --- |
| КБ-16-«Я-ФП»-01 | 100 |
| КБ-16-«Я-ФП»-02 | 50 |
| КБ-16-«Я-ФП»-03 | 50 |

3.8. По требованиям безопасности камеры являются изделием класса I тип В по ГОСТ Р 50267.0-92

3

3.9. Габаритные размеры камер соответствуют данным, указанным в таблице №3

Таблица №3

| Исполнение камеры | Размеры,мм |
| --- | --- |
| КБ-16-«Я-ФП»-01 | 400х953х590 |
| КБ-16-«Я-ФП»-01 с подставкой передвижной | 1225х953х590 |
| КБ-16-«Я-ФП»-02 | 440х485х355 |
| КБ-16-«Я-ФП»-02 с подставкой передвижной | 1265х525х355 |
| КБ-16-«Я-ФП»-03 | 255х490х265 |

3.10. Масса камер соответствуют данным, указанным в таблице №4

Таблица №4

| Исполнение камеры | Размеры,мм |
| --- | --- |
| КБ-16-«Я-ФП»-01 | 400х953х590 |
| КБ-16-«Я-ФП»-01 с подставкой передвижной | 1225х953х590 |
| КБ-16-«Я-ФП»-02 | 440х485х355 |
| КБ-16-«Я-ФП»-02 с подставкой передвижной | 1265х525х355 |
| КБ-16-«Я-ФП»-03 | 255х490х265 |

3.11. Средняя наработка на отказ не менее 1500 часов.

3.12. Средний срок службы не менее 5 лет.

3.13. Наружные поверхности камеры допускают дезинфекцию по ГОСТ 42-21-2-85 3%-м раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5%-го моющего средства типа «Лотос», «Астра» по ГОСТ 25644-88.

3.14. Условия эксплуатации камеры соответствуют климатическому исполнению УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 50444-92: температура от + 10 С до + 35 С; относительная влажность  80 % при температуре 25 С.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

4.1. Комплект поставки камеры КБ-16-«Я-ФП»-01

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Камера УФ-бактерицидная КБ-16-«Я-ФП»-01 | 1 |
| Тара упаковочная | 1 |
| Паспорт | 1 |
| Подставка для камеры КБ-16-«Я-ФП»-01 | 1 |
| Запасные части |
| Вставка плавкая | 1 |

4

4.2. Комплект поставки камеры КБ-16-«Я-ФП»-02

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Камера УФ-бактерицидная КБ-16-«Я-ФП»-02 | 1 |
| Тара упаковочная | 1 |
| Паспорт | 1 |
| Подставка для камеры КБ-16-«Я-ФП»-02 * | 1 |
| Запасные части |
| Вставка плавкая | 1 |

*- поставляется по дополнительному заказу.

4.3. Комплект поставки камеры КБ-16-«Я-ФП»-03

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Камера УФ-бактерицидная КБ-16-«Я-ФП»-03 | 1 |
| Тара упаковочная | 1 |
| Паспорт | 1 |
| Запасные части |
| Вставка плавкая | 1 |

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1. Камера состоит из

-корпуса с металлической дверцей, полностью задерживающей УФ-излучение.

·	-металлической решётки для укладки стерильных инструментов.

·	-светотехнической части (бактерицидная лампа, пускорегулирующая аппаратура, сетевой выключатель).

5.2. Подключение камеры к сети питания осуществляется с помощью трехпроводного сетевого кабеля, один из проводов которого заземляющий.

5.3. На верхней части камеры расположены сетевой выключатель «Сеть» и контрольное окошко контроля работоспособности УФ-лампы.(кроме КБ-16-«Я-ФП»-03)

5.4. Принцип работы основан на применении УФ-излучения, источником которого является бактерицидная лампа. Более 60 % излучения приходится на излучение с длиной волны 264 нм, обеспечивающее максимальное бактерицидное действие.

5.5. Бактерицидная лампа в изделии КБ-16-«Я-ФП»-01 включена постоянно. Металлическая крышка камеры при открывании перекрывает УФ-излучение бактерицидной лампы, обеспечивает защиту от него оператора. В остальных исполнениях камер применён контрольный выключатель, отключающий УФ-лампу при открывании металлической дверцы.

5.6. Целесообразно использовать камеру в режиме постоянного включения, делая перерыв только на перезагрузку (1 раз в 7 дней). При таком режиме работы бактерицидная лампа подлежит замене 1 раз в год (через 8000 часов).

5.7. «Стерильный медицинский инструмент  хранится в камере с включенной УФ-бактерицидной лампой  не более 7 суток. Допускается в течение этого времени докладывать  в камеру новые партии стерильного медицинского инструмента и  производить из камеры изъятие  инструмента, необходимого для работы.

Перерыв между закладкой стерильного медицинского инструмента в камеру и его изъятием из камеры регламентирован режимами поддержания стерильности и п. 8 «Порядок работы» настоящего паспорта».

5

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. К эксплуатации камеры допускаются лица среднего медицинского персонала, внимательно изучившие настоящий паспорт, освоившие правила эксплуатации и прошедшие инструктаж в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок».

6.2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ проводить ремонт камеры, включенной в сеть.

6.3. Прямое УФ-излучение вредно воздействует на кожу и слизистые, поэтому при возникновении любой неисправности, при которой УФ-излучение проникает наружу, камера подлежит контролю и ремонту.

ВНИМАНИЕ! ВКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ КАМЕРЫ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

6.4. При смене лампы следует соблюдать осторожность, не допускать нарушение целостности колбы лампы. В случае ее повреждения, необходимо все осколки лампы и место, где она разбилась, промыть 1%-м раствором марганцевокислого калия или 20%-м раствором хлорного железа, для нейтрализации остатков ртути.

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

7.1. Извлечь камеру из транспортной тары. Законсервированные поверхности протереть марлевым тампоном, смоченным спиртом или бензином (обильное смачивание не рекомендуется).

7.2. Проверить комплектность камеры.

7.3. После транспортирования камеры в условиях отрицательных температур, перед включением в сеть ее выдерживают в помещении при комнатной температуре в течении 24 часов.

7.4. Произвести дезинфекцию камеры в соответствии с ГОСТ 42-21-2-85. Перед включением предварительно проводят дезинфекцию наружных поверхностей камеры 3%-м раствором перекиси водорода с 0,5%-м раствором моющего средства («Лотос», «Прогресс»), лампу и отражатели протирают тампоном, смоченным 96%-м этиловым спиртом (тампон должен быть отжат).

7.5. Внутренние поверхности камеры, за исключением поверхности и разъемов бактерицидной лампы, необходимо тщательно (изнутри и снаружи) промыть с помощью средств, разрешенных для проведения предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения, остатки моющих средств смыть прокипяченной питьевой водой, после чего внутренние поверхности камеры двукратно (с выдержкой в течение одного часа после каждой обработки) протереть ветошью, смоченной 6% (по действующему веществу) раствором перекиси водорода. Разборную решетку камеры (предназначенную для размещения на ней медицинских инструментов) предварительно простерилизовать в воздушном или паровом стерилизаторе, завернув в бумагу, разрешенную для упаковки изделий медицинского назначения, подвергаемых стерилизации указанными методами. Решетку следует установить в камере после окончания цикла обработки камеры 6% раствором перекиси водорода. После установки решетки крышку камеры необходимо закрыть и включить бактерицидную лампу, которой оборудована камера. Через 30 минут облучения камера готова к размещению стерильных инструментов.

7.6. При отсутствии возможности простерилизовать решетку в паровом или воздушном стерилизаторе ее, до начала обработки камеры следует вынуть из камеры, промыть отдельно моющим раствором, затем тщательно отмыть от остатков моющего средства прокипяченной питьевой водой и установить на место. После этого решетку так же, как и внутреннюю поверхность камеры, необходимо двукратно (с выдержкой в течение одного часа после каждой обработки) протереть ветошью, смоченной 6%  раствором перекиси водорода, крышку камеры закрыть и включить бактерицидную лампу на 30 минут. После такой обработки камер готова к загрузке стерильными инструментами.

6

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ

8.1. Загрузку камеры проводят в асептических условиях. Персонал, проводящий загрузку камеры, должен использовать при этом стерильную спецодежду и резиновые перчатки.

8.2. Стерильные инструменты раскладывают стерильным корнцангом или пинцетом в один слой, продвигаясь от задней стенке камеры к передней.

8.3. Время загрузки камеры не должно превышать 10 минут.

8.4. После загрузки материала дверцу закрывают и не открывают в течение 10 минут.

8.5. После окончания  времени обработки, инструмент  готов к использованию.

8.6. Время на изъятие инструмента не должно превышать 9 минут.

8.7. После изъятия инструмента допускается следующее открывание дверцы камеры не ранее чем через 10 минут.

8.8. Если дверца была открыта более 10 минут, все инструменты вновь подлежать стерилизации, а камера перезагрузке в соответствии с п.п. 7.4.-7.6.

8.9. Простерилизованные инструменты допускается хранить в камере с включенной бактерицидной лампой не более 7 суток.

8.10. По истечении 7 суток эксплуатации камера должна быть подвергнута обработке в соответствии с п.п. 7.4.-7.6., а оставшиеся в камере неиспользуемые инструменты должны быть вновь простерилизованны одним из разрешенных для этого методом.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1. Для обеспечения надежной работы камеры проводить своевременное техническое обслуживание. При этом пользуйтесь настоящим паспортом.

9.2. Условия проверки.

9.2.1. Проверка технических характеристик производится при номинальном питающем напряжении и нормальных условиях за которые принимаются:

напряжение питания 220 В +/- 10%, 50 Гц, температура окружающего воздуха  (65 +/- 15%), атмосферное давление (84- 106,7) кПа, (630-800) мм рт. Ст.

9.2.2. Перед проведением проверки камеры необходимо: произвести внешний осмотр, изучить техническую документацию на камеру и приборы, применяемые для ее проверки.

9.3. Проведение проверки.

9.3.1. При проведении внешнего осмотра должно быть проверено:

· отсутствие механических повреждений, влияющих на работоспособность

· наличие и прочность крепления органов управления и коммутации, четкость фиксации их положений, состояние сетевого шнура и вилки

· отсутствие соединившихся или слабозакрепленных элементов схемы

9.3.2. При вскрытии камеры и проведение профилактических работ следует иметь в виду меры безопасности, указанные в разделе 6.

9.3.3. Перед проверкой технических характеристик проводится опробирование работоспособности камеры.

9.4. Перечень основных проверок технического состояния приведен в таблице №5.

7

Таблица №5

| Виды технического обслуживания | Кем выполняется. Периодичность технического обслуживания | Содержание работ, методы и средства проведения техничес- кого обслуживания | Технические требования |
| --- | --- | --- | --- |
| Периодическое техническое обслуживание | Специалисты , занимающиеся эксплуатацией камеры 1 раз в месяц | ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ |  |
|  | 1 РАЗ в 6 МЕСЯЦЕВ | Проверка исправности и прочности заделки сетевого шнура внешним осмотром при его легком покачивании и покручивании вблизи мест заделки без применения специальных инструментов и оборудования. | На поверхности шнура не должно быть разрывов , через которые могли бы просматриваться токоведущие жилы и заделка шнура должна быть прочной и исключать перемещения в отверстие заделки. Штыри сетевой вилки не должны быть изогнуты. |

9.4.1. Все измерительные приборы, используемые при испытаниях, должны быть аттестованы.

9.5. В случае обнаружение при техническом обслуживании несоответствие камеры или ее отдельных узлов техническим характеристикам, указанным в разделе 3, дальнейшая эксплуатация камеры не допускается и она подлежит ремонту или замене.

9.6. Замена лампы должна проводиться через 8 000 часов ее горения. Время работы лампы должно фиксироваться в журнале установленной формы.

10. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

10.1 Общие положения.

10.1.1. Текущий ремонт производится специалистами ремонтных предприятий.

10.1.2 При ремонте соблюдайте меры безопасности, указанные в разделе 6 настоящего паспорта.

10.2. Содержание текущего ремонта.

10.2.1. Текущий ремонт включает следующие этапы:

1) обнаружение неисправностей;

2) отыскание и исправление неисправностей;

3) проверка работоспособности аппарата после ремонта.

10.3. Обнаружение неисправностей.

10.3.1. Обнаружение неисправностей производится в соответствии с разделом 11 настоящего паспорта.

10.4. Текущий ремонт в течении гарантийного срока эксплуатации производится специалистами завода-изготовителя.

10.5. После выполнения текущего ремонта проведите проверку технического состояния.

11. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

11.1. Перечень наиболее часто встречающихся или возможных неисправностей, вероятные причины и способы их устранение приведены в таблице №6.

8

Таблица №6

| Наименование неисправнос- тей, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятные причины | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. Лампа не горит. Другие внешние признаки отсутствуют. | 1.Вышла из строя лампа. 2.Вышел из строя ЭПРА 3.Вышел из строя предохранитель | Заменить лампу Заменить ЭПРА Заменить предохранитель |
| 2. Лампа мигает, но не зажигается | Вышла из строя лампа | Заменить лампу |

12. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

12.1. В случае отказа камеры или неисправности ее в период гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при ее первичной приемке владелец камеры должен направить в

адрес предприятия-изготовителя или в адрес предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, следующие документы:

· заявку на ремонт (замену) с указанием адреса, номера телефона организации-владельца камеры;

· дефектную ведомость;

· гарантийный талон.

12.2. Все предоставленные рекламации регистрируются потребителем в таблице №7.

Таблица №7

| Дата отказа или возникно- вение неисправ- ностей | Количество наработанных часов до возникновения отказа или неисправности | Краткое содержание неисправностей | Дата направления рекламации | Меры принятые по рекламации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9

13. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

13.1. Камера в упаковке предприятия-изготовителя должна храниться в закрытом помещении при температуре от +15 до +40 С и относительной влажности до 80% при температуре окружающего воздуха +25 С.

13.2. В воздухе помещения не должно содержаться примесей, вызывающих коррозию.

13.3. Перед длительном хранении металлические поверхности частей камеры без лакокрасочных покрытий обезжирить и законсервировать по ГОСТ 9.014-78 для условий хранения ВЗ-0, ВУ-4 для условий хранения по группе ОЖО4 по ГОСТ15150-69.

Предельный срок защиты без переконсервации  5 лет.

13.4. Запасные части, принадлежности и эксплуатационную документацию оберните двухслойной оберточной бумагой и заклейте клеевыми лентами, паспорт положите в чехол.

13.5. Камеры транспортируют всеми видами транспорта, кроме морского, в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-92 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

13.6. Транспортирование и хранение камер без упаковки завода-изготовителя не гарантирует сохранность камер. Повреждения камеры в результате транспортирования или хранения без упаковки завода-изготовителя устраняются потребителем.

14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

14.1. Гарантийный срок эксплуатации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования установлен 12 месяцев со дня ввода камеры в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения – 1 год.

14.2. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет камеру по предъявлении гарантийного талона.

Адрес предприятия-изготовителя:                      ООО «Ферропласт Медикал»

Юридический. адрес: 152260, Ярославская область, Некрасовский район, пос.Приволжский

Фактический (почтовый) адрес: 150049, г. Ярославль, пр-т Толбухина, д 17 А

Адрес производства: 152260, Ярославская область, Некрасовский район, пос. Приволжский

Т/факс (4852) 48-67-02; 58-45-61; 58-45-62; 58-45-63; 58-45-64; 97-93-90;

E-mail: ferroplast@mail.ru

тел Сервис центра 8(9019) 94-40-56 email: fm.servis@mail.ru

15. УТИЛИЗАЦИЯ

15.1.Утилизация камеры осуществляется в порядке, предустановленном СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений» для медицинских отходов, с предварительным извлечением бактерицидных ламп. Лампы утилизируются в порядке, установленном для класса Г.

10

16. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов КБ-16-«Я-ФП» модель _____ , ТУ 9452-016-55307168-2010

Заводской номер________________ соответствует техническим условиям и признана годной для эксплуатации

Дата выпуска ____________________      Начальник ОТК_____________        Штамп ОТК

(год, месяц, число)

17. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов КБ-16-«Я-ФП» модель _____ , ТУ 9452-016-55307168-2010

Заводской номер___________ упакован_______________________________________________

(наименование предприятия, производившего упаковку)

согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией

Дата упаковки_____________________________________________

Упаковку произвёл_________________________________________________(подпись)

Изделие после упаковки принял______________________________(подпись)

18. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов КБ-16-«Я-ФП» модель _____ , ТУ 9452-016-55307168-2010

Заводской номер___________ подвергнут______________________________________________

(наименование предприятия, производившего консервацию)

согласно требованиям, предусмотренным настоящим паспортом

Дата консервации_____________________________________________

Срок консервации_____________________________________________

Консервацию произвёл_________________________________________________(подпись)

Изделие после консервации принял______________________________(подпись)

11

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 1

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

изделия медицинской техники

КАМЕРА УФ-БАКТЕРИЦИДНАЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ

ИНСТРУМЕНТОВ  КБ-16-«Я-ФП» модель _____ ,  ТУ 9452-016-55307168-2010

Номер и дата выпуска _________________________________________________________

(заполняется заводом-изготовителем)

Приобретена_________________________________________________________________

(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введена в эксплуатацию_______________________________________________________

(дата, подпись)

Принята на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием___________________

Города______________________________________________________________________

М.П. Руководитель ремонтного предприятия ________________ (подпись)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 2

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

изделия медицинской техники

КАМЕРА УФ-БАКТЕРИЦИДНАЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ

ИНСТРУМЕНТОВ  КБ-16-«Я-ФП» модель _____ ,   ТУ 9452-016-55307168-2010

Номер и дата выпуска _________________________________________________________

(заполняется заводом-изготовителем)

Приобретена_________________________________________________________________

(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введена в эксплуатацию_______________________________________________________

(дата, подпись)

Принята на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием___________________

Города______________________________________________________________________

М.П. Руководитель ремонтного предприятия ________________ (подпись)

12