ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На камеру УФ-бактерицидную для хранения стерильных медицинских инструментов

КБ- «Я»-ФП.

| № | Параметр | Требование технического задания | Соответствие требованию (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вес со столом передвижным | Не более 50 кг. | да |
| 2 | Размеры аппарата Размеры аппарата со столом передвижным | В×Д×Ш Не более 430х960х600 мм Не более 1250х960х600 мм | да |
| 3 | Камера УФ-бактерицидная КБ-«Я»-ФП имеет уникальную запатентованную конструкцию, гарантирующую максимальное использование излучения бактерицидной лампы путём выноса цоколей лампы за рабочий объем камеры. Это позволяет исключить возникновение "тени" УФ лампы. |
| 4 | Питание | Сеть переменного тока напряжением 220 В ±10%, 50 Гц | да |
| 5 | Потребляемая мощность | 40 ВА | да |
| 6 | Время непрерывной работы. | Не более 168 часов с перерывом на перестерилизацию. | да |
| 7 | Условия эксплуатации | УХЛ 4.2, от +10 С° до +35 С°, относительная влажность 80% при t=25 С° | да |
| 8 | Облученность от источника УФ-излучения в геометрическом центре металлической полки для размещения инструментов на длине волны 253,7 нм | 6 Вт/м² | да |
| 9 | Тип источника УФ излучения | Ртутная лампа низкого давления 30 W, с длиной волны 253,7 Нм. | да |
| 10 | Элементы управления | Кнопка включения/выключения, кнопки настройки показания текущего времени, кнопка отображения наработки УФ- лампы. | да |
| 11 | Цифровой дисплей. | Наличие | да |
| 12 | Индикаторы | Красный «Подготовка инструмента к использованию», Зеленый «Инструмент к использованию готов» | да |
| 13 | Защита персонала от УФ излучения. | Автоматическое отключение УФ лампы при открывании дверцы камеры, свето - теплозащитное стекло, не пропускающее УФ излучение при работе. | да |
| 14 | Выход на рабочий режим. | Не более 10 минут | да |
| 15 | Решетки из нержавеющей стали | Наличие | да |
| 16 | Допустимая нагрузка на решетку. | Не более 100 Н или 10 кг | да |
| 17 | Электробезопасность | ГОСТ Р50267.0 класс I тип В | да |
| 18 | Средний срок службы | 5 лет | да |
| 19 | Срок хранения | 1 год | да |
| 20 | Гарантийный срок | 1 год | да |
| 21 | Запасные части | Вставки плавкие 1А, 2 шт | да |
| 22 | Наличие упаковки для транспортировки | Наличие | да |
| 23 | Наличие сервисной службы | г. Ярославль | да |
| 24 | Наличие паспорта | на русском языке | да |